[bookmark: _GoBack]PH计的校准方法介绍
　　PH计的校准周期一般为3个月，校准方法及步骤如下。
 
　　(1) 校准前的准备
 
　　①准备两个烧杯、蒸馏水、低PH值和高PH值的标准缓冲溶液以及0~100℃水银温度计。
 
　　②在一个烧杯中灌入足够的低PH值标准缓冲溶液，在另一个烧杯中灌入足够的高PH值标准缓冲溶液。
 
　　③从电极室中取出电极系统。
 
　　(2) 零点校准
 
　　①将电极(PH电极)系统用蒸馏水洗净，用滤纸擦干后，浸入PH值6. 86的标准缓冲溶液中。
 
　　②当电极系统与溶液温度平衡且变送器(或转换器)指示稳定时测量溶液温度，并根据“标准缓冲溶液PH值-温度对照表”查出该温度下溶液的PH值。
 
　　③调整仪表的调零(或不对称)电位器，使该仪表指示上述PH值。
 
　　(3) 量程(或斜率)校准(一点标定)
 
　　把电极(PH电极)系统从烧杯中取出，用蒸馏水洗净，用滤纸擦干后，浸入PH值4.01或9. 18的标准缓冲溶液中。这两种缓冲溶液的选择以被测溶液的PH值和标定用标准缓冲溶液PH值接近为原则。
 
　　(4) 量程(或斜率)校准
 
　　①把电极系统从烧杯中取出，用蒸馏水洗净，用滤纸擦干后，浸入高PH值(PH4或 PH9)的标准缓冲溶液中。
 
　　②当电极系统与溶液温度平衡且变送器(或转换器)指示稳定时测量溶液温}，并根据“对照表”查出该温度时溶液的PH值。
 
　　③调整仪表的量程(或斜率)电位器，使仪表(PH仪表)上述PH值。
 
　　(5) 重复校准
 
　　重复进行上述零点和量程校准步骤，直至仪表指示准确无误。

